## Sheet1
安岳县人民医院直立床（电动型）采购意向书
代理公司： |  | 联系人: | 电话: |  | 邮箱： | 日期：
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产公司 | 注册证号 | 意向单价 | 备注 | 样式
1 | 直立床（电动型） |  |  |  |  | 设备参数： 1.控制方式：手柄点动控制 2.床面参考尺寸：1785x622mm 3.床面参考高度：525mm 4.起立角度：0~85可调 5.平均角速度1.2/S 6.电源：AC220 50/60Hz 7.输入功率200VA 8.额定负载170kg 9.电动推杆最大推力：8000N；最大拉力6000N 10.电动推杆自锁力(推):8000N；自锁力(拉):6000N 11.电动推杆行程：0~400mm 12.电动推杆防护等级：IP54；认证标准：CE/UL 13.限位开关：内置；过载保护：有 14.医用慢速推杆电机1台，推力大，噪音低。负载推杆速度3mm/s 15.PU面料内置高回弹海绵床面床面1块，内部高回弹海绵厚35mm一次性成型，固定在床架上，承载4000N均布静载荷 16.绑带可移动，可拆卸 17.配有4个4寸医用轮，且带有4个脚轮起落手柄，方便移动。 18.配备紧急停止开关 19.测量起始点前后可测量角度180; 20.提供记录模式，实时测量模式； 21.记录模式下，最近10次记录可查询； 预算限制单价：3万元/台